ГОСТ 24104-2001 «Весы лабораторные. Общие технические требования»

Введён в действие с 01.07. 2002 г. Заменил ГОСТ 24104-88.

1 Классы

Согласно ГОСТ 24104-2001 весы могут быть первого, второго и третьего классов.

Слово "лабораторные" на практике не ограничивает области применения весов только лабораториями.

Названия и обозначения  классов:

первый или специальный  класс       I

второй или высокий класс                II

третий или средний класс                III

Цифровые обозначения должны быть выполнены именно римскими цифрами и обязательно в овале (не круге).

2 Пределы допускаемой погрешности

Для классификации весов и выражения погрешностей   введена  условная величина "е", называемая ценой поверочного деления.

Число поверочных делений (n) и значение цены поверочного деления (е) определяют класс точности весов (табл.1).

Таблица 1

| Класс точности | е | n | НмПВ |
| --- | --- | --- | --- |
| Специальный | Любое | 50000 и более | 100 d |
| Высокий | До 50 мг вкл. Св. 50 мг | От 100 до 100 000 вкл. От 5 000 до 100 000 вкл | 20 d 50 d |
| Средний | До 2 г вкл. Св. 2 г | От 100 до 10 000 вкл. От 500 до 10 000 вкл | 20 d 20 d |

НмПВ - наименьший предел взвешивания.

Пределы допускаемой погрешности устанавливаются для интервалов взвешивания (табл. 2).

Таблица 2

| Интервалы взвешивания для весов класса точности |  |  | Пределы допускаемой погрешности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| специального | высокого | среднего | при первичной поверке | в эксплуатации |
| От НмПВ до 50000 е вкл. Св. 50000 е до 200000 е вкл. Св. 200000 е до НПВ вкл. | От НмПВ до 5000 е вкл. Св. 5000 е до 20000 е вкл. Св. 20000 е до НПВ вкл. | От НмПВ до 500 е вкл. Св. 500 е до 2000 е вкл. Св. 2000 е до НПВ вкл. | ± 0,5 е ± 1,0 е ± 1,5 е | ± 1 е ± 2 е ± 3 е |

НПВ - наибольший предел взвешивания весов.

3 Цена поверочного деления «е»

Цена поверочного деления «е» выражается через  дискретность отсчёта весов «d» (цену деления шкалы).

Дискретность отсчёта весов «d» выбирается из ряда 1х10а, 2х10а, 5х10а, где а – целое число.

Возможные варианты соотношений между «е» и «d»:

Для специального и высокого классов:

а) е = d  либо

б) d  < е  ≤ 10d

При этом  «е» должно быть из ряда 1х10m, где m – целое число. Но если е* < 0,1 мг, то  соотношение между «е» и «d» может быть более 10 (20, 50, 100, …).

* - в соответствии с  международной рекомендацией OIML R76(1) е≥ 1 мг. Ограничение связано с неопределённостью (точностью) эталонных гирь.

Для весов среднего класса

е = d

должно быть выполнено всегда.

Пример № 1:

Весы с НПВ = 210 г; d = 0,1 мг; е = 1 мг.

Вычислим число поверочных делений: n =НПВ/е = 210 000

По табл. 1 видим, что это весы  специального (n > 100 000) класса точности и  НмПВ = 100d = 10 мг =0,01 г.

По табл. 2 вычислим пределы допускаемой погрешности для весов специального класса точности с е=1 мг

| Интервалы взвешивания | Пределы допускаемой погрешности |  |
| --- | --- | --- |
|  | при первичной поверке | в эксплуатации |
| От 0,01 до 50 г вкл. Св. 50 до 200 г вкл. Св. 200 до 210 г вкл. | ± 0,5 мг ± 1,0 мг ± 1,5 мг | ± 1 мг ± 2 мг ± 3 мг |

Пример №2:

Весы с НПВ = 2200 г; d = 10 мг; е = 100 мг.

Вычислим число поверочных делений:  n =НПВ/е = 22 000

По табл. 1 видим, что это весы  высокого (10 000 <n < 100000) класса точности и  НмПВ = 50d = 500 мг = 0,5 г.

По табл. 2 вычислим пределы допускаемой погрешности для весов высокого класса точности с е=100 мг

| Интервалы взвешивания | Пределы допускаемой погрешности |  |
| --- | --- | --- |
|  | при первичной поверке | в эксплуатации |
| От 0,5 до 500 г вкл. Св. 500 до 2000 г вкл. Св. 2000 до 2200 г вкл. | ± 50 мг ± 100 мг ± 150 мг | ± 100 мг ± 200 мг ± 300 мг |

ГОСТ 24104-88, действовавший с 01.01.1989 до вступления в силу ГОСТ 24104-2001.

Согласно ГОСТ 24104-88 было 4 класса точности: 1, 2, 3, 4.

Обозначение классов выполнялось арабскими цифрами.

1 класс – наивысшая точность.

В зависимости от наибольшего предела взвешивания и класса точности были назначены абсолютные погрешности.

Не было условной величины «е».

Можно говорить, что весы 1, 2, 3 (не всегда) классов – это специальный класс по действующему стандарту; часть весов 3 и весы 4 класса – высокий класс.

Строгого соответствия нет.